德保县人民医院医疗能力提升项目方案

- 项目名称

德保县人民医院医疗能力提升项目

- 项目需求

采购彩色罗普勒超声诊断仪1台、氩气刀1台、血液透析机2台、血液过滤机1台

- 主要功能

- 彩色多普勒超声诊断仪：带腹部探头、浅表探头、心    脏探头、经阴道容积探头

- 氩气刀：集高频电刀，氩气刀功能为一体，适用于胃肠内镜下手术治疗、ESD治疗。

- 血液透析机：带血温、血压、在线尿素测定模块

- 血液过滤机：带血温、血压、在线尿素测定模块

- 预算

260万元。

彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

一、主机成像系统

★1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，显示器亮度可根据环境光自动调节

★1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸

1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作

1.4控制面板支持独立旋转和上下调节

1.5主机操作面板一体化耦合剂加热装置

1.6探头接口≥4个，全激活、相互通用。

1.7数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

1.8多倍信号并行处理

1.9数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.10彩色多普勒成像技术

1.11彩色多普勒能量图技术

1.12方向性能量图技术

★1.13解剖M型技术，取样线≥2条，支持360度旋转调节，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像

1.14数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

1.15斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持

1.16一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度

1.17自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等

1.18穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

1.19速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

1.20图像放大，支持前端放大和后端放大

1.21自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

1.22多语言操作界面，英语，中文

二、测量/分析和报告

2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

2.2全科测量包，自动生成报告

2.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标。

2.4自动NT测量

2.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据

★2.6智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数

2.7胎儿心脏评估：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持胎儿心脏不少于15个测量项目，并同时获得胎儿心脏发育评分

2.8小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

2.9宽景成像，支持B模式和Power模式，具备扫描速度提示

2.10支持二维立体血流功能

2.11支持应变式弹性成像

2.12支持自动胎心率测量，自动计算胎心率。

三、电影回放和数据存储

3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

3.2录像存储长度：≥1000秒

3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑

3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

3.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节

3.6支持双硬盘：机械硬盘≥1TB, SSD固态硬盘≥128GB

3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。

四、连通性要求

4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输

4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端

4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入

4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频

4.5 USB接口≥6个，具备DVD R/W刻录光驱

五、系统技术参数及要求

5.1二维灰阶模式

5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线

5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

5.1.5复合成像技术，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像

5.1.6组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

5.1.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速

5.1.8最大显示深度:≥40 cm

5.1.9 TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

5.1.10动态范围: ≥200

5.1.11增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

5.1.12伪彩图谱: ≥8种

5.1.13最大帧率: ≥1000 帧/秒

5.2彩色多普勒成像

5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

5.2.3取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

5.2.5最大帧率: ≥260 帧/秒

5.3频谱多普勒模式

5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等

5.3.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

5.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

5.3.7零位移动：≥8 级

5.3.8支持频谱自动测量

5.4探头规格

5.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

5.4.2凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz

5.4.3相控阵探头：带宽: 1.0-5.0 MHz

5.4.4线阵探头：带宽: 3-14 MHz

5.4.5腔内容积探头：带宽: 2.0-9.0 MHz

5.4.6穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能。

5.5 3D/4D成像

5.5.1支持探头类型：腔内容积探头

5.5.2常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式

5.5.3容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等

5.5.4断层切片成像

5.5.5容积厚层成像，包括任意剖面成像

5.5.6血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用

★5.5.7胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及获取≥4项常用测量指标

5.5.8胎儿面部自动导航功能，可以一键去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向

5.5.9自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积

5.5.10自动容积测量

5.5.11支持三维裁剪、修复等功能，容积图像支持斑点噪声抑制。

5.6 TDI组织多普勒成像

5.6.1支持TDI成像模式

5.6.2支持TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能

5.6.3同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

六、外设和附件

6.1耦合剂加热器

6.2腔内探头放置架，可左右互换

高频手术系统（氩气高频电刀）技术参数

一、产品名称：高频手术系统（氩气刀）

二、产品型号：ECO-800A + ECO-800E1

三、技术性能及指标要求

3.1工作频率：单极512kHz、双极300kHZ

3.2输出功率：≤350W

- 3.3额定负载：单极400Ω、双极50Ω

3.4屏幕显示：两个7.0英寸LED液晶可触摸显示屏

3.5输出方式：间歇性输出。含单极手控输出、单极脚控输出及双极脚控输出等3种输出方式。

3.6功能模式：开放模式、腔镜模式及内镜模式（间歇加载连续运行）。

3.7 工作模式:≥9种。其中专用内镜切模式≥2种，每种内镜切模式分别有≥4种内镜切效果可用。

3.8自动保护装置：开路、短路自动保护功能。

3.9断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。

3.10 NEMSY中性极板检测系统：单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤。

3.11 功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，毫秒级双反馈自动控制，恒定功率输出，确保切凝效果稳定。

3.12分体式、模块化设计。采用国际先进分体式设计，独立CPU安全管理控制，方便后期软、硬件维护升级。

3.13氩气装置采用双路减压控制，氩气输出多点监测，分节控制输出，全数字化自动控制，确保氩气流量输出稳定，最小流量控制步长为0.1L/min。

3.14具备开机自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

3.15 输出功率调节模式最小可以1W为步进。

3.16智能程序存储功能：出厂参数推荐存储≥6种（ESD、EMR、APC、EST、POEM、STER)临床常用术式参数模块，便于临床一键选择；支持≥12组程序存储设置，支持子程序设置替换，独立记忆手术参数设定，提高手术效率。

3.17 PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅。

3.18 设备上可以连接2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。

3.19 具有氩气冲洗功能，防止氩气软电极阻塞，氩束激发距离可达7-10mm，流量不足时会有界面提示、报警，并停止输出。

3.20 浮地CF型设备安全性高，双反馈自动控制，输出功率稳定可靠。

3.21使用年限≥8年。

3.22 采用自动控制技术，可以精细、快速的调整各种电切和电凝的参数，在医生设定的经验功率值范围内，根据不同组织在切割的每个阶段，将自动输出实际需要的功率和电弧强度，以保证在快速有效地切割、凝血的同时，将病人的手术负损伤程度降至最低，加快术后愈合。（提供该功能证明性资料）

| 频手术系统（氩气高频电刀）消化科配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 高频手术系统 |  |  |  |
| 产品型号 | ECO-800A+ECO-800E1 |  |  |  |
| 产品配置 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| 产品组成 | 1 | 高频手术器 | 台 | 1 |
|  | 2 | 防水三联脚踏 | 只 | 1 |
|  | 3 | 电源线 | 根 | 1 |
|  | 4 | 圈套器连接线 | 根 | 1 |
|  | 5 | 负极板 | 片 | 3 |
|  | 6 | 负极板连接线 | 根 | 1 |
|  | 7 | 高频氩气刀台车 | 台 | 1 |
|  | 8 | 保险丝 | 个 | 4 |
|  | 9 | 氩气控制器 | 台 | 1 |
|  | 10 | 高频线缆(联机信号线) | 根 | 1 |
|  | 11 | 高频线缆(高频输出线) | 根 | 1 |
|  | 12 | 喷射管 φ2.3消化科 | 根 | 2 |
|  | 13 | 高频线缆(喷管延长线) | 根 | 1 |
|  | 14 | 氩气瓶 | 个 | 1 |
|  | 15 | 氩气刀减压阀 | 个 | 1 |
| 其他 | 16 | 活动扳手 | 把 | 1 |
|  | 17 | 氩气喷管说明书 | 本 | 1 |
|  | 18 | 快速操作卡 | 份 | 1 |
|  | 19 | 产品装箱清单 | 张 | 1 |
|  | 20 | 安装验收报告 | 份 | 1 |
|  | 21 | 说明书（ECO-800A+ECO-800E1）（含保修卡） | 套 | 1 |
|  | 22 | 合格证（ECO-800A+ECO-800E1） | 张 | 1 |

血液透析机参数

一、技术特点

1.国产或进口品牌。

2.适用于血液透析、单纯超滤等治疗模式。

3.采用≧15 英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。

4.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。

5.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。

6.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。

7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。

8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。

9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。

10.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。

11.可使用 10mL、 20mL、 30 mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。

12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。

13.在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。

14.具有在线kt/v监测，评估透析充分性。

二、技术参数:

1.▲动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg

2.▲静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg

3.跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg

4.▲透析液流量：100mL/min～800mL/min，精度：±5％

5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃

6.透析液电导率: 12mS/cm～18mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm

7.▲血流量：30～600mL/min，精度±10%

8.▲超滤控制 超滤率：100～5000mL/h，精度：±30mL/h

9.肝素泵注入流量：0～10ml/h

10.气泡检测器：可监测＞0.02 mL 的气泡，可监测液面和累积气泡

11.漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血（HCT32%）

12.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃

13.供水条件温度：进水压 1.5～7.0bar	进水温度 5～30℃

（三）其他

1.质保期不少于 3 年，质保期内全免费维修和更换零配件。

2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24 小时内到达现场。

血液透析滤过机参数

一、技术特点

1.国产或进口品牌。

2.适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。

3.采用≧15 英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。

4.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。

5.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。

6.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。

7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。

8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。

9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。

10.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作 30 分钟以上。

11.可使用 10mL、 20mL、 30 mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。

12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。

13.置换液自动充管，大幅度减低医护人员工作强度和降低使用成本。

14.具有双级内毒素过滤功能（HDF-online），保证置换液高于静脉注射用液的标准。

15.在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。

16.具有在线kt/v监测，评估透析充分性。

二、技术参数

1．▲动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg

2．▲静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg

3．跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg

4．▲透析液流量：100mL/min～800mL/min，精度：±5%

5．透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃

6．▲透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm	，精度: ±0.1 mS/cm

7．▲置换液流量：30～600mL/min(HDF-online)

8．▲血流量：30～600mL/min，精度±10%

9．▲超滤控制 超滤率：100～5000mL/h，精度：±30mL/h

10．肝素泵注入流量：0～10ml/h

11．气泡检测器：可监测＞0.02 mL的气泡，可监测液面和累积气泡

12．漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血(HCT32%)

13．消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃

14．供水条件温度：进水压：1.5-7.0bar，供水温度：5～30℃

三、其他

1.质保期不少于 3年，质保期内全免费维修和更换零配件。

2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24 小时内到达现场。