牙科综合治疗椅技术参数

- 技术参数：本机属于I类B型设备

1、通过NMPA认证，拥有CE认证，拥有ISO13485质量体系认证证书。

2、工作条件

2.1 电源：AC220V±10％  50Hz ， 输入功率：800VA。

2.2 气源：无油；压力范围 0.55—0.80Mpa ,流量>50L／min。

2.3水源：硬度<25度；在0.2～0.4MPa水压条件下，流量 >10L／min。

2.4 操作环境：温度 5℃～35℃，相对湿度 30%～75%；压力高度≤3000m。

3、牙科椅为间歇工作制，间歇运行Max 2 min ON/18 min OFF；牙椅负载≥135kg ；使用期限≥15年。

★3.1 导轨补偿式牙科椅、解决牙椅在俯仰运动过程中的搓背现象，提高患者治疗过程的舒适性。

3.2 牙科椅升降≤400 mm～760 mm，呵护年长、年幼或行动不便的患者。

3.3 靠背转角：-5°～70°，可用于病患休克时紧急治疗。

★3.4超薄不锈钢头枕架：采用优质不锈钢材质、坚固耐用；新型锁紧方式、减少磨损、延长使用寿命；手感极佳、手握旋转力小、还可以多个角度定位，方便医护人员轻松锁紧。

- 3.5靠背采用卡扣式结构，便于靠背垫拆卸更换，塑料底板采用环保材质，可防止在潮湿环境下滋生霉菌。

- ★3.6 具有角度传感系统及安全保护紧急停止装置，治疗椅下降过程中遇到阻力时自动停止，避免 人、物受伤损；具备机椅互锁装置保证工作时的安全性。

- 3.7 铸铝双扶手：右侧扶手可以翻转旋起。

- 3.8 变频防抖系统：使牙椅在整个运行范围内运行平稳，体感舒适。在启动及停止运行时动作柔和，软启动缓升降；设备升降平稳，有效降低患者恐惧心理。

- ★3.9牙椅采用进口纤维皮：源自植物基材料，环保健康；经久耐用，抗撕裂；易清洁维护，耐磨耐光照；耐消毒剂侵蚀；对体液、血液、尿液展现卓越抗性；更承诺无邻苯二甲酸酯，安全无忧（提供报关凭证及检测报告），符合医疗标准。

3.10 一键式开关：一键关闭水、气、电，自动泄压，延长管道寿命，实用便捷。

4、工作台

- ★4.1 下悬式不锈钢盘带有硅胶垫作为防护套，硅胶垫可高温消毒。

- 4.2 铸铝小推车加不锈钢工具盘、机椅互锁功能，防止医生进行治疗时座椅误动作，造成意外伤害。

- 4.3 小推车不锈钢工具盘带有硅胶垫、作为防护套，硅胶垫可高温消毒；操作功能键、方便操作。

4.4 手机挂架可向外旋转≥80°、向内旋转≥90°。

- 4.5 下悬臂转角≥135°，患者没有横臂的压迫感、可轻松就诊；医生也有更大的操作空间。

- 4.6 器械横臂转角≥100°；器械盘转角≥160°。

- 4.7四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮；不锈钢材质手机螺旋套。

5、治疗箱

- 5.1 陶瓷痰盂旋转角度≥90°，便于患者吐痰，便于四手操作和清洗、消毒。

- ★5.2机箱旋转角度≥45°，机箱采用密胺材料：具有出色的耐高温性、耐腐蚀性和化学稳定性，其轻质、高硬度和高耐磨性;还具有仿陶瓷的外观和质感，易于清洁、消毒。

- 5.3  纯净水及消毒液储容量≥1000mL。

- 5.4 所有水、气管路全部采用进口高品质 PU 复合防腐材料。

6、助手位

6.1 助手位动态器械挂架4个，挂架可90°旋转；双关节连接臂，分别90°和60°旋转，动灵活，更多位置选择，有利于四手操作。

★6.2 超大辅控盒方便护士操作；触摸式无贴纸副控，防止液体从贴纸的缝隙进入电路板，提高电路可靠性，侧边带拉手便于护士操作。

- 6.3 具有强、弱吸延时关闭系统，防止污水残留在管路里，完全符合院感要求。

- 7、口腔种植灯

7.1 双色26灯珠LED口腔种植灯：AC15-24V～30W，照度可感应无极调节，感应切换黄光和白光，照度调节可在30000－90000 lux; 色温可在4000－5500 K间进行调节，光斑尺寸ø120mm,采用进口灯珠。

- ★7.2灯臂转角≥300°，上下移动范围≥650 mm； 手术灯转角≥270°。

8、脚踏

多功能脚踏开关：通过脚踏可直接控制；牙椅升降，靠背俯仰，手机工作状态，手机有水/无水，吹屑气，冲痰盂漱口供水，极大提高医生工作效率。

- 感控

- ★（1）具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及静置、消毒液清除等环节全部自动完成。整个消毒过程覆盖了主辅两支三用枪、三条手机管、洁牙机管、漱口水管道。

- 消毒搁架方便放置三用枪、手机管及洁牙机管、定期进行消毒、清洗。

- 其他

10.1 实用三合一组合套装: 纸杯架、纸巾盒及搁物盘于一体设计，患者可方便抽取纸巾及纸杯，还可将随身携带的钥匙，手机等小物件放置于搁物盘上。

- 10.2 整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

10.3 微电子控制系统，可一键控制水电气开关，告别传统的物理拨杆。

11、医师椅

多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调，升降行程140mm，最低椅面高度470mm。

12、护士椅

- 多功能护士座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，钢圈，座椅高度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm。

- 二、产品配置表：

| 标准配置 |  | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动导轨牙科椅 | 1张 |
| 2 | 不锈钢推车治疗台 | 1台 |
| 3 | 不锈钢托盘及机箱 | 1套 |
| 4 | 口腔种植照明系统 | 1套 |
| 5 | 一键式治疗机水路消毒系统 | 1套 |
| 6 | 消毒搁架 | 1套 |
| 7 | 纸杯架、纸巾盒及搁物盘于一体 | 1套 |
| 8 | 带缓慢启动的治疗系统 | 1套 |
| 9 | 触摸式主控操作系统 | 1套 |
| 10 | 多功能脚踏开关 | 1套 |
| 11 | 无贴纸触摸式辅控盒 | 1套 |
| 12 | 自动恒温给水装置 | 1套 |
| 13 | 强、弱吸延时关闭系统 | 1套 |
| 14 | 可调强、弱吸金属手柄 | 1套 |
| 15 | 三用枪 | 2支 |
| 16 | 豪华医师椅 | 1张 |
| 17 | 护士椅 | 1张 |

三、售后维护

1.质保期≥1年

2.24h*365天电话或在线技术支持，电话或在线相应≤4小时，上门维护相应≤48小时

# 口腔用电刀参数需求

一、适用范围

适用于腋下汗腺、外阴、五官科、口腔等体表、浅表自然腔道局部病变组织的凝固、汽化用。

二、技术参数

1.工作频率：1.2MHz±10%；

2.900Ω负载下最大输出功率：220V供电时为30W±10%，

3.最大输出电压：400V±10%；

4.最大峰值系数：1.7±10%；

5.输出指示：设备配有视觉输出指示装置，在输出设备被激励时应向操作者提供一可见的视觉信号；

6.待机噪声：设备在待机状态下的噪声不大于60dB（A）；

7.脚踏开关：符合YY 1057-2016《医用脚踏开关通用技术条件》的要求；

8.电源适应性：电源电压在额定值±10%波动时，电灼仪输出功率变化应不大于9.额定电压下输出功率的±15%；

10.输入电源电压：220VAC 60Hz；输入功率：170VA；特征阻抗范围：100Ω-2000Ω；

11.工作模式：间歇加载连续运行，持续时间：10s开/30s关；

保险：主机T2AL 250V，主板T5AL 250V。

三、配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 | - |
| 2 | 电源线 | 1根 | - |
| 3 | 脚踏开关 | 1个 | - |
| 4 | 手柄支架 | 1个 | - |
| 5 | 手柄附件 | 1个手柄 | - |
|  |  | 1套电极 |  |
| 6 | 说明书 | 1份 | - |
| 7 | 合格证 | 1份 | - |
| 8 | 保修卡 | 1份 | - |

四、售后维护

质保期≥1年

24h*365天电话或在线技术支持，电话或在线相应≤4小时，上门维护相应≤48小时

牙科种植机技术参数

一、主要技术参数:

1.电源电压:AC220V50HZ/60HZ150VA

2.保险丝:2xT1.6AL250V

3.马达空载转速:300~40,000rpm

4.弯手机齿轮速比(标配):20:1

5.扭矩范围:5-80Ncm

6.蠕动泵流量:0~110ml/min

7.主机重量≤3.5kg

二、功能要求:

1.可视化种植机图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数

2.采用进口微型马达，强劲有力，5.5Ncm的电机扭矩保证终端输出达80Ncm

3.适配多种转速比的机头:16:1、20:1、27:1、1:1、1:2、1:3、1:5

4.采用进口轴承，弯手机跳动幅度小于0.02mm

5.水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

三、配置清单:

瑞士带光电机	    1个

德国轴承带光弯手机	1把

多功能脚踏	        1个

一次性口腔输水管	4包

四、售后维护

- 质保期≥1年

- 24h*365天电话或在线技术支持，电话或在线相应≤4小时，上门维护相应≤48小时

牙科微动力系统技术需求参数

- 主要技术参数

- 电源电压：220V~  50Hz

- 输入功率：180VA

- 保险丝：2×T1.6AL 250V

- 马达空载转速：1000~41,000 r/min

- 使用期限≥10年

- 设备安全分类：

- 按运行模式分类：非连续运行（连续工作3min，需停止10min）

- 按防电击类型分类：I类设备

- 按防电击的程度分类：无应用部分

- 按对进液的防护程度分类：主机（IPX0），脚踏（IPX6）

- 在于空气混合的易燃麻醉气与氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：非AP、APG设备。

- 功能描述：

- 双水路选择，更灵活：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机，在无菌手术中，能够降低手术感染率，伤口愈合快，并发症轻；

- 插电即用，无需连接牙椅水、气，非常便携，可满足外科手术室、外出义诊、上门家庭就诊、科研教学、义齿打磨等多场景应用需求；

- ★采用高性能无刷电机，扭矩3.5N·cm，扭矩大，更强劲。马达空载转速1000—41000r/min，跳动＜0.02mm，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx），专为外科手术设计的高速电机；

- 采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成，解放医生双手。防水等级IPX6，满足手术室专用的防水等级要求；

- #扳手式蠕动泵，简单易用，无需额外培训。6档水量控制，100%水量时冷却水流量可达到120mL/min（拔牙模式），满足医生的使用需求；

- 冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命；

- 接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）;

- #采用5英寸彩色LCD触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模式”和“拔牙模式”，且采用中文程序（拔牙模式：拔牙、冲洗；修复模式：备牙、精修、破冠、自定义）精简直观，速度调节采用“进度条快速调节”和“+/-号精准调节”双重控制方式，便于医生使用。玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒;

- #适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，6个预设程序功能，自动记忆参数，使用自如；

- #有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口；

- 消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌；

- #1：3拔牙手机和1：5修复手机均采用德国进口轴承，卫生机头系统、防过热设计，使用更平稳可靠，寿命更长久；

- 1：3拔牙手机和1：5修复手机均为光纤手机，LED恒光源可提供稳定照明；

- 主要配置：

- 5英寸彩色大屏主机 1台

- 电源线  1根

- 盐水瓶挂钩 1个

- 多功能脚踏 1个

- 弯手机（1:5内水道） 1 把

- 弯手机（1:3外水道） 1 把

- 售后服务

- 质保期≥1年

- 24h*365天电话或在线技术支持，电话或在线相应≤4小时，上门维护相应≤48小时

牙种植设备总预算（人民币）：壹拾肆万伍仟元整（¥145000.00元）