水处理系统技术参数指标及预算
设备名称: 水处理系统

数量：壹套
3、功能用途：实验室集中供水
▲4、产水量：产水量≥300升/小时（25℃），

5、产水水质要求：符合WS/T574-2018临床实验室试剂用纯化水标准；符合国家实验室一级用水标准。
6、预处理系统采用多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器组成，不采用模块化的预处理柱。
7、全自动运行：具备全自动夜间无人监守运行功能，并可根据需要自主设定开关机时间；

8、设备工艺介绍图

      城市自来水→原水增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化器→精密过滤器→反渗透系统→纯化柱→超纯水箱→纯水泵→细菌过滤器→使用点

9、整机性能：

9.1、高质量的元件及严格工艺流程设计直接将自来水制成超纯水。

9.2、全中文系统操作界面，电导度等参数中心面板显示，实现人机对话，方便操作。

9.3、设备有多种保护功能，能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护。设备全自动开停机，可根据科室需要，设定时间。

9.4、设备运行后的定时冲洗及软化再生等保护功能，确保设备运行的稳定与安全，有效避免菌类的滋生。

9.5、纯水供应恒压循环供水，真正做到无菌、节能、低耗等优点。

9.6、故障作声光报警并带有故障提示和耗材使用记录，修理、维护简便，方便故障排除和维护

9.7、设备采用电动阀特点：启动平缓，防止水锤；直流低压电控制，自带到位自动断电功能，安全稳定。

9.8、整套系统的控制由电脑自动控制及智能触屏控制，多种模式供用户选择，管路的冲洗及系统的消毒可根据用户自行设定参数，全自动消毒，同时设有密码进入操作系统界面，提高设备操作的安全性。

9.9、具有完备的应急措施，整套设备可实现手动控制运行，实现设备的在线维护，提高设备运行的安全与稳定性。

9.10、设备主机采用一体化设计，外形简洁、占地面积小。

▲10、出水保证 电阻率≥15MΩ.cm（电导率≤1μs/cm）；
▲10.1产水量：≥300L/H（25℃）

10.2电压：220V/380V可选、50Hz     功率：主机 3KW
▲10.3内毒素、细菌去除率达99%以上

▲10.4 RO去除率≥98%;微生物﹤10CFU/mL
10.5 RO操作压力：1.05～1.50Mpa
10.6系统排空率≥99%，供水采用全封闭循环，无死腔。

11.质保期≥3年（耗材除外）。
预算人民币：肆万玖仟元整（¥49000.00元）

