项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	3-1
	监护仪
	1
	36个月
	▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个
监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性
▲≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
采用无风扇设计
可内置高能锂电池，供电时间≥2小时
配置≥3个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类

▲基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持不少于26种实时心律失常分析
支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析
提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 
具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示
QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

无创血压适用于成人，小儿和新生儿
无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

提供辅助静脉穿刺功能
血氧监测适用于成人，小儿和新生儿
提供灌注指数（PI）的监测
支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测
有创压适用于成人，小儿和新生儿
提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 

支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
具有EtCO2监测功能模块，采用旁流技术，水槽要求易用、快速更换。
支持选配升级肌松NMT模块，采用三轴加速度传感器技术

支持选配升级脑电双频指数（BIS）监测功能模块，模块作为监护仪模块通过三类注册
支持选配升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量
▲支持选配升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况
支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数
支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易
具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警
标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
可选配升级麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估
提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系
支持≥900条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾
患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据
工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
产品通过国家III类注册，具备FDA认证
产品设计使用年限≥10年

	3-2
	麻醉机
	2
	36个月
	1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%

▲1.2 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理
1.3标配一节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥120分钟（新电池）；可选双节后备电池，双节后备电池使用时间≥240分钟（新电池）
1.4 标配3个辅助电源接口
1.5 接口：1个LAN接口支持网络和软件升级, 1个 RS-232 接口，1 个视频信号接口，2个USB接口；可选配基于无线网卡的网路接口
1.6机架：4个独立脚轮刹车，可独立控制脚轮固定，机身旋转灵活，带工作台侧栏杆推车，可选配折叠辅助工作台，可选配3个抽屉
1.8适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明
1.9非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全
2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源
2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%
2.3快速充氧范围25 - 75 L/min

3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～12L/min
3.2电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度
3.3具备辅助吸氧流量计
3.4 可选配高流量给氧功能，流量范围 0-60 L/min
4.1标配双麻醉罐位
4.2 可选配第三个麻醉罐位
▲4.3标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，挥发罐通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿
▲4.4 可选配同品牌地氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌
5.1 一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关
5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)
▲5.3二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要
5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准
5.5呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）
5.6具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激
5.7可选配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换
5.8具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。
6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示
6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV，可选配/升级压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS模式、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、CPAP/PS模式
6.3可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重
6.4容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml
6.5吸气压力设置范围：5-70 cmH2O
6.6支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O
▲6.7呼吸频率：3-100次/分钟
6.8吸呼比：4:1到1:10

6.9压力限制范围：10-100 cmH2O

6.10电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-50 cmH2O

6.11吸气暂停：OFF，5%-60% 

6.12 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min
6.13具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
6.14 具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动
6.15可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能
7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示
7.2
不小于12英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图
7.3 电容触摸屏，支持手势操作
7.4内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件
▲7.5插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用
7.6可配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。
7.7可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、
7.8同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， O2，CO2或麻醉气体浓度波形）
7.9潮气量监测范围：0-3000ml

7.10分钟通气量监测范围：0-100L/min
7.11 屏幕上可显示电子气道压力表，实时显示当前气道压力
7.12可连接同一品牌监护仪，监护仪参数可显示在麻醉机上
7.13 图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因。
7.14 可存储至少10000条事件记录，50张屏幕截图
8.1 可连接同一品牌输注泵，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，可基于药代药效模型计算吸入麻药和静脉麻药的综合药效


