全自动尿液分析系统预算及参数需求

1.1干化学检测项目：PH、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白质、尿胆素原、隐血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、比重、微量白蛋白、肌酐、尿钙离子等11项或14项。

1.2有形成分检测项目：红细胞、异常红细胞（G1型、面包圈型、影型、皱缩型）、白细胞、白细胞团、透明管型、颗粒管型、血液管型、细胞管型、腊样管型、宽幅管型、鳞状上皮、小圆上皮、非鳞状上皮、酵母菌、细菌（杆菌、链球菌）、一水草酸钙结晶、二水草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、磺胺结晶、亮氨酸结晶、粘液丝、寄生虫等多种尿液中的有形成分。

2.1干化学检测原理：光电反射比色法。

2.2有形成分检测原理：采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、调焦、采集、智能识别和分类计数。

3.1干化学测试速度： 300标本/小时。

3.2有形成分测试速度：150标本/小时。

4.样本架容量：全自动进样，一次上机50个标本（可拓展至250-500个样本位）。

5.急诊位：具有急诊插入功能。

6. 样本量：最小量2ml，使用量0.3ml。

7.干化学试纸仓容量：500条。

8.理学指标检测：样本颜色和浊度。

9.计算参数：MALB/CRE（尿微量白蛋白/肌酐）比值。

※10.有形成分离心：使用中速离心系统，加速细胞沉降并不破坏细胞形态。

11.有形成分图形处理：LED冷光源，300万像素彩色相机（图像分辨率2048*1536）。

12.结果储存：≥20万个结果。

13.有形成分性能指标：检出率≥95% ；重复性CV<7% ；准确性≥95%；携带污染率<0.05%。

14.数据接口：USB接口、网络接口、RS232接口等，支持LIS双向连接。

15.报告格式：使用xx个/uL国际通用规范化定量单位，可打印综合报告（干化学+有形成分）。

16.计算机配置：工业级电脑，英特尔酷睿多核处理器，21.5寸液晶显示器。

17.1一次进样完成干化学、有形成分、颜色、浊度检测；

※17.2干化学纸条采用恒温孵育反应，消除温度对酶反应的影响，项目稳定性更好；

※17.3使用一次性16通道定量玻片，最大程度接近镜检，杜绝交叉污染；

※17.4对每个样本高低倍自动调焦，确保视图高度清晰；

17.5全视野扫描，阴性过筛，确保样本检测无漏检；

17.6低倍镜对大目标进行识别，分类计数，对小目标进行定位；

17.7高倍镜自动追踪小目标，进行识别、分类计数；

17.8红细胞位相分析及异常红细胞比率，可判断红细胞来源；

17.9具有自动审核规则，人工复核时，可在结果查询界面切割图上复核修改，也可调取原始图片溯源修改；

※17.10使用人工智能深度学习、形态学、色度学等技术，细胞识别准确率高；

17.11能够实现模块化多级联机，最高测试速度可达600T/H。

17.18体系认证：企业通过ISO9001：2015国际质量体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。

17.19整机保修≥3年。

18.标配墨仓式喷墨打印机1台。

19.采购预算为98000.00元。

注：※表示强制达标参数