紫外线治疗仪参数需求

一、适用范围

适用于浅表软组织急性炎症的辅助治疗，适用于科室：儿科、皮肤科、急诊科、康复科。

二、技术参数

1.额定输入功率：100VA。

2.使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3.外形尺寸（长宽高）：380×310×135mm，允差±5%。

4.操作显示：5英寸液晶屏，一键飞梭+按键。

5.紫外线发光类型：低压汞蒸气荧光灯和贴片式灯珠。

6.紫外线波长：254nm，允差±3nm。

7.体腔治疗头辐照度：3种。

直光导：22mW/cm²，允差±20%。

弯光导：12mW/cm²，允差±20%。

鼻光导：17mW/cm²，允差±20%。

8.体表治疗头辐照度：25mW/cm²，允差±20%。

9.定时时间：1～999秒，步进1s，允差±2%。

10.输出通道：双通道。

11.具有体腔照射器和体表照射器。

12.工作模式：体腔、体表模式。

13.体表照射器紫外辐照强度的均匀性小于±25%。

14.紫外辐照强度的稳定性小于5%。

15.整机质保≥1年。

16.项目预算：贰万玖仟元整（29000.00元）