项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	6-2
	气压治疗仪
	1
	24个月
	▲预期用途：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿（可提供注册证）
压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，调节精度1kPa

▲气泵流量≥17L/min（需提供相应材料进行证明）
▲压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

时间范围：5-99min，连续可调

▲充气速度：14秒/腔
▲输出控制方式：通过一分二充气导管，至多可同时连接2个6腔充气气囊，并可同时按顺序充、放气
▲最大充气腔数：至多可同时充气12腔气囊
▲人机交互界面：组合式按键操作，高亮LED数码显示，运行时支持治疗模式、治疗压力、剩余时间等同屏显示，简单耐用，无视觉死角
治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式），满足患者预防血栓、促进血液循环、部位消肿和按摩等不同的治疗需求
独立泄压功能：压力达到阈值、突然断电或中断治疗时，泄压装置自动泄压，避免对患者产生意外伤害
智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，仪器可自动记忆该参数，在每次开机使用中自动使用该参数
气囊结构：重复性气囊采用层叠式拉链套筒设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流
气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式），可应用于多种临床使用场景
噪音控制：最大运行噪音≤60dB（A）
▲使用期限：10年（可提供注册检验报告）
具有气囊及管路漏气检测功能
具有压力传感器精密控制硬件的故障代码提示报警功能，方便高压、漏气等故障排查
可选配挂架，便于挂床使用；也可选配推车，便于移动治疗

主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）：230mm×165mm×290mm













