项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	6-22
	肺功能检测系统
	1
	60个月
	1.设备配置：配置计算机、打印机。≥19寸宽屏显示器；多角度全方位可移动关节臂，一体式可移动推车。
2.检测方法及用途：用于通气、气道阻力、一口气弥散残气、支气管舒张实验、支气管激发实验、脉冲强迫振荡、呼吸肌功能测定等肺功能检测项目。
3.测试项目：慢通气功能、流量容积环和用力时间肺活量、一口气弥散残气、每分最大通气量、支气管舒张实验、气道阻力、支气管激发实验、脉冲振荡、呼吸肌功能测定等。
4.测试参数：
4.1  慢通气功能包含但不限于最大肺活量VCmax、潮气量VT、呼吸频率BF、 每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等。
4.2  流量容积环和用力时间肺活量包含但不限于用力肺活量FVCex、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%FVC等。
4.3  每分最大通气量包含但不限于最大通气量MVV、 cMVV(FEV1*30)、BF等。

4.4  脉冲振荡测试包含但不限于R5、R10、R20、Z5,X5。
4.5  气道反应性测试包含激发试验PD20、舒张试验改善率。

4.6  一口气弥散残气包含但不限于DLCO、KCO、RV、FRC、TLC。
5.设备性能指标：
5.1  ▲传感器采用超声流量传感技术。

5.2  ▲流速测量范围不低于19L/s，测量误差小于等于2.5%。
5.3  ▲容积测量范围不低于19L，测量误差小于等于3%。
5.4  流量分辨率不低于1ml/s。容积分辨率不低于1ml。
5.5  ▲弥散残气测试气体采用He和CO，符合ATS/ERS国际标准。
5.6  只需要一瓶混合气体，测试更加精准、安全，使用成本更低。
5.7  ▲独立的CO红外气体分析器，非快速多气体分析器，测量范围： 0 - 3000 ppm CO（0—0.3%），测量精度不低于1%。
5.8  独立的惰性气体分析器，惰性气体为ATS/ERS推荐的氦气。
5.9  ▲氦分析器测量范围：0—20%，精度不低于1%。
5.10  内置温度传感器，实时测量环境温度，可以手动输入当地海拔，湿度自动进行BTPS校正。
5.11   脉冲振荡设备，采用单点脉冲发送模式，可以单独发送各频段脉冲。
6.软件功能参数：
6.1  自动定标：全数字化技术，软件定时自动定标，避免人为定标影响，无需频繁进行人工定标筒定标工作。
6.2  软件数据库系统提供数据库查询、分析功能，测试报告可以PDF或GDT的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便后续数学统计和科学分析研究。
6.3  具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置中国人自己的预计值。
6.4  重复性：通气功能测试需同一个界面上支持不少于10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数。
6.5  质量控制：满足ATS和ERS的质控要求，测试结果自动分析、自动判定是否满足质控要求和报告重复性等级。
6.6  编辑功能：支持测试曲线测试点位置调整功能。
6.7  数据组合：需同一个界面上支持不少于10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数，且自动选择不同的呼气环和吸气环虚拟组合成最佳的测试数据和结果。
6.8  信息化接口：支持医院信息化系统连接，可根据医院需求提供个性化对接方案，支持扫码枪扫码输入病人信息。
6.9  动画演示程序：流量容积环的动态演示程序，用于帮助小孩特别是学龄前儿童配合做好流量容积环检查。
6.10  支持报告模板定制：软件可按照受试者测试的质量控制和测试数据，分析并自动生成诊断意见。
6.11  直接流量测量：能检测微小的流速改变，且无需任何转换，微弱气流也能精确测量。
6.12  弥散测试方法：应符合ATS/ERS国际规范的快速一口气法弥散残气测定，具有小肺活量弥散残气测试的功能，解决小肺活量低于1000ml的病人，特别是儿童的弥散残气测试问题。支持内呼吸法弥散测试。

7.其他
7.1  肺主机采用分体化设计，更换模块即可以快速解决问题，可以降低后期维护成本。
7.2  传感器长寿命设计，不与受试者直接接触。传感器无需浸泡消毒。


	
	呼吸机
	3
	60
	1.▲具有功能模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV；窒息通气模式；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等）及SIGH叹息模式。
2.具有无创通气模式，包含P-A/C、CPAP/PSV和DuoLevel 等模式。
3.具有高流速氧疗功能，氧疗流速80L/min。

4.具有智能同步技术，可提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。

5.▲具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段，可通过电子吸气阻力阀开关（eITD）排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，以增加胸腔负压。
6.具有动态肺视图，可图形化实时显示肺力学参数，使医生观察更直观、方便。
7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP测量、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定功能。
设备技术参数（按招标书要求填写）：

一、基本要求
1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。
2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。
3.主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。
4.采用不小于12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。
5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。
6.不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。
7.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
8.▲呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
9.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。
10.可升级旁流CO2监测。
11.可升级主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道无效腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 
12.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。
二、呼吸模式及功能
8.▲标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRV，CPRmode等）、智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等）及SIGH叹息模式。
9.可选配高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，
10.具有无创通气模式，包含P-A/C、CPAP/PSV和DuoLevel 等模式。
11.▲高流速氧疗功能，氧疗流速不低于75L/min。

12.▲具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。

13.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。
14.具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。
15.▲具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段可通过电子吸气阻力阀开关（eITD）排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。
16.具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。
17.可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。
三、设置参数要求
1.潮气量：20ml—2000ml
2.呼吸频率：1—100次/min
3.SIMV频率：1—60次/min
4.吸/呼比：1:10-4:1 
5.最大峰值流速：≥210L/min
6.吸气压力： 5-80 cmH2O
7.压力支持：0-80cmH2O
8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O
9.压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O
10.流量触发灵敏度： 0.5—20L/ min
11.呼气触发灵敏度：Auto, 1%—85%
12.氧浓度：21%—100%
13.压力上升时间：0-2s
14.吸气时间：0.1—10s  (0.2—30s @ DuoLevel)
四、监测参数要求
1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。
2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。
3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。

4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
5.氧浓度参数：吸入氧浓度。
6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。
7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 
8.▲屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。
9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。
10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。
11.趋势记录：提供不少于72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。
12.日志记录：提供不少于4900条历史事件信息的记录。
五、报警要求
1.智能化分级报警、声光报警
2.气道压力：过高报警
3.呼出每分通气量：过高/过低报警
4.自主呼吸频率：过高报警
5.呼出潮气量：过高/过低报警
6.呼气末正压：过高/过低报警
7.吸入氧浓度：过高/过低报警
8.窒息报警，时间可设置（5—60s）
9.智能识别呼吸管路脱落、泄漏、阻塞，关键器件故障
10.电源、气源中断报警
11.电池低压报警
六、其他功能要求
1.强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：不少于65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）
2.灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。
3.灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
4.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。
5.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。
6.软件易升级：支持U盘升级。
七、其他
通过CFDA和CE认证。



