血透室水处理设备更换纯水循环管道安装服务采购项目需求
一、项目内容

1.完成医院现有血液透析用制水设备纯水循环管道的安装、调试、消毒等服务；设备产水水质符合YY 0572-2015血液透析用水标准，运行稳定无故障。

2.采购数量： 1批  

3.预算价格： 29300元（贰万玖仟叁佰元）。
二、技术要求

1.该项目需供应商进行现场勘察，计算需要材料的数量、并按照实际需求数量进行报价，现场勘测截止时间为2026年7月26日18:00。
2.材料具体参数要求：聚氯乙烯UPVC材质、管径≥DN25；材质需符合Q/ZYP002-2025《给水用未增塑聚氯乙烯UPVC管件卫生标准》；《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。（需提供卫生许可批件）

3.安装时效：24小时内完成；因为血液透析的特殊性，只能礼拜六下午停机后进行原管道的拆除，然后进行新管道的安装布管，星期天进行整机和管道的消毒，然后进行内毒素的自检，合格后方可交由医院使用。
三、其他服务要求

1.成交供应商应保证设备安装调试完毕，需将反渗透水送检；水质细菌和内毒素符合YY0572-2015的要求。
2.投标方须具备该型号设备专业维修资质，提供原厂级技术支持，质保期≥2年，质保期内免费处理相关故障。
3.水处理更换纯水循环管道后需要对水处理设备进行整机消毒、系统数据进行升级等、报名单位需提供血液透析用制水设备原制造厂家的授权书。
4.血液透析用制水设备是属于二类医疗器械；报名单位需要提供有效的二类医疗器械经营备案凭证。

