项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	1-1
	心肺复苏机
	1
	36个月
	一、适用范围
代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压和机械通气，可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸。
二、技术参数
气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化；
▲采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；
工作模式：15:2、30:2、连续按压、间歇正压通气、手动通气等；
按压深度：0~60mm连续可调
▲实际按压深度可LED显示，清晰可见；
按压频率范围100-120bpm内；
▲潮气量:100-1500mL连续可调，且具有自动通气和手动通气；
通气频率：12bpm；
按压/释放比：1:1；
吸呼比：1:1.67；
气道压报警：≥60cmH2O；
可充电锂离子电池，可连续工作≥8小时以上，支持在线充电；
▲报警具有LED灯及声音提示，中文语音及滴滴声可选，音量可调，报警消音时间≤120s；具有气源压，气道压，电池电量低报警；
配有按压稳定带，便于患者头部及腿部的固定，使得按压装置稳定使用，方便转运过程中长时间使用；
产品使用年限≥10年


	1-2
	转运呼吸机
	1
	36个月
	一、适用范围

▲适用于呼吸衰竭患儿的床边长期治疗，符合GB9706.28治疗呼吸机标准；同时适用于院内、院外急危重症患儿转运过程中进行通气辅助及呼吸支持，符合YY0600.3转运呼吸机标准；在国家医疗器械产品注册证临床适用范围中明确注明。

二、技术参数

▲电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机；    

▲采用近端压差式流量传感器
呼吸模式：包括有创通气和无创通气，V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC、PRVC-SIMV、BiPPV等
▲适用于成人、婴幼儿和小儿患者通气；
▲具有CPR模式：具有30:2，连续按压两种及以上模式，且有直观图形化显示功能

▲具有HFNC高流量氧疗模式
工作压力：3.0～6.0 bar

吸气时间：0.2～10s

▲潮气量：10～2000ml
呼吸频率：1～150 bpm
呼气末正压：0～40cmH2O
氧浓度：21%～100%

吸呼比：4：1~1：10

吸气压力：1～90cmH2O
▲触发方式：流量触发 、压力触发
流量触发 :  0.2～20L/min
压力触发 -20cmH2O～-0.5cmH2O

呼气触发灵敏度：5%～85%

窒息时间：5～60 s

压力上升时间：60ms～2000ms

压力支持：关闭，1～90cmH2O

压力上限：10～100cmH2O

吸气暂停：0%～60%

高流量吸氧流速：2～80 L/min 
最大峰流速：≥200L/min
三、监测功能：
▲显示屏：≥10.4英寸彩色液晶触摸屏

波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道波形；

环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个呼吸环

▲监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换；

监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度、氧耗量等

▲呼吸力学监测：P0.1、NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等
▲动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等
四、其他功能和性能

▲配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法进行肺复张

▲具有气管插管补偿、管路顺应性补偿

手动呼吸、吸气保持、呼气保持

具有智能化的吸痰功能

具有同步雾化功能

数据管理：具有标准以太网网络接口RJ45、USB、RS-232、VGA和WIFI功能，且可以数据导出

可以储存≥5000条以上日志

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器

▲防水防尘等级：能在恶劣环境下使用，IP44等级

▲可连接高压氧，及低压氧使用，具有标准国际接口
主机后背具有标准的自带可折叠式转运套件，方便医务人员转运中的悬挂和使用
▲可升级主流式ETCO2功能
支持WIFI无线数据传输功能
五、报警：具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全；

六、电源：
交流电：AC 100-240V

直流电：DC 12V
内置可充电锂电池，在标准工作状态下，新的满电电池单块工作时间≥8小时，可选配2块电池。
七、主机
1.▲主机重量：≤7kg（含电池）
2．具备EN1789车载测试认证
3．▲具备RTCA/DO-160G航空测试认证（需提供检测报告）


	1-3
	乳腺旋切系统
	1
	36个月
	整机

1.电源：交流电220V, 50Hz；

2.功率：250W；

3.熔断器规格：F5AH 250V；

4.防电击类型：I类设备；

5.防电击程度：BF型应用部分；

6.运行模式：短时加载连续运行；

7.吸引方式：间歇吸引；

8.真空负压： -85kPa±5kPa（23～27inHg）；

9.抽气速率： 20L/min～30L/min。

二、主机

1.主机外形尺寸： （长）50 cm ×（宽）60 cm×（高）140 cm；

★2.工作状态实时显示（旋切针状态、负压、废液量、切割次数）；

3.15英寸全彩屏，操作灵活，显示清晰、简洁；

4.具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织；

5.具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液；

★6.实时显示废液量，具有废液满溢提示功能；

7.具有故障自诊断功能；

8.采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定；

9.具有活检针自动识别功能，安装后工作参数自动初始化；

★10.取样槽可在5mm-30mm范围内调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割；

11.具有脚踏和手柄控制两种控制方式；

12.真空桶透明窗口设计，可直视液面水平；

13.BF型电气安全设计。

三、脚踏

1.线缆长3m；

 2.IPX8防水等级，防滑、防侧翻；

 3.踏板高度小于50mm，减轻脚疲劳；

 4.坚固结构设计，承载重量1350N（138kg)，舒适耐用。

四、驱动手柄

1.工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。

五、活检针

1.三凹面刀尖设计，穿刺效率更高；

2.全通道设计，具有更好的组织通过性能；

3.360°单向旋转切割，切缘完整；
4.封闭取样，提高取样效率；

5.六种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm，适应不同临床场景；

6.取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识，轻松对准病灶； 

7.外导管刻度清晰可见，方便用户控制穿刺深度；

8.一次性使用乳房病灶旋切式活检针无菌提供，有效期2年。

六、真空桶

1.强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等；

2.防溢流结构设计。



