呼吸机招标参数要求
一、适用范围

▲适用于呼吸衰竭患儿的床边长期治疗，符合GB9706.28治疗呼吸机标准；同时适用于院内、院外急危重症患儿转运过程中进行通气辅助及呼吸支持，符合YY0600.3转运呼吸机标准；在国家医疗器械产品注册证临床适用范围中明确注明。

二、技术参数

▲电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机；    

▲采用近端压差式流量传感器
呼吸模式：包括有创通气和无创通气，V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC、PRVC-SIMV、BiPPV等
▲适用于成人、婴幼儿和小儿患者通气；

▲具有CPR模式：具有30:2，连续按压两种及以上模式，且有直观图形化显示功能

▲具有HFNC高流量氧疗模式
工作压力：3.0～6.0 bar

吸气时间：0.2～10s

▲潮气量：10～2000ml
呼吸频率：1～150 bpm

呼气末正压：0～40cmH2O

氧浓度：21%～100%

吸呼比：4：1~1：10

吸气压力：1～90cmH2O

▲触发方式：流量触发 、压力触发

流量触发 :  0.2～20L/min

压力触发 -20cmH2O～-0.5cmH2O

呼气触发灵敏度：5%～85%

窒息时间：5～60 s

压力上升时间：60ms～2000ms

压力支持：关闭，1～90cmH2O

压力上限：10～100cmH2O

吸气暂停：0%～60%

高流量吸氧流速：2～80 L/min 

最大峰流速：≥200L/min
三、监测功能：

▲显示屏：≥10.4英寸彩色液晶触摸屏

波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道波形；

环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个呼吸环

▲监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换；

监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度、氧耗量等

▲呼吸力学监测：P0.1、NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等

▲动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等

四、其他功能和性能

▲配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法进行肺复张

▲具有气管插管补偿、管路顺应性补偿

手动呼吸、吸气保持、呼气保持

具有智能化的吸痰功能

具有同步雾化功能

数据管理：具有标准以太网网络接口RJ45、USB、RS-232、VGA和WIFI功能，且可以数据导出

可以储存≥5000条以上日志

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器

▲防水防尘等级：能在恶劣环境下使用，IP44等级

▲可连接高压氧，及低压氧使用，具有标准国际接口

主机后背具有标准的自带可折叠式转运套件，方便医务人员转运中的悬挂和使用

▲可升级主流式ETCO2功能

支持WIFI无线数据传输功能
五、报警：具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全；

六、电源：

交流电：AC 100-240V

直流电：DC 12V
内置可充电锂电池，在标准工作状态下，新的满电电池单块工作时间≥8小时，可选配2块电池。

七、主机
1.▲主机重量：≤7kg（含电池）

2．具备EN1789车载测试认证
3．▲具备RTCA/DO-160G航空测试认证（需提供检测报告）

八、控制价：160000元。


