病人监护仪技术要求

一、监测模块配置

1.标配监测参数：★标配 5 电极 ECG、SpO₂、NIBP、RESP 呼吸、TEMP 体温监测。

2.选配监测参数：可选配 3 电极 ECG、Nellcor SpO₂、双通道 IBP、EDAN‑CO₂、Respironics‑CO₂、C.O 心排血量、Wi‑Fi 无线模块。

二、物理及显示

3.整机尺寸：261mm (W)×215mm (H)×198mm (D）。

4.整机重量：＜3.6kg（标配，不含电池、不含附件）。

5.显示屏：★8.4 英寸彩色触摸屏，分辨率 800×600；最多支持 11 道波形同屏显示；支持 7 道心电波形同屏、心电波形级联；配置 2 个报警指示灯。

三、电源系统

6.交流电源：100V‑240V~50/60Hz，最大输入功率 80VA；保险丝 T3.15AH，250VP。

7.内置锂电池：可充电锂电池，可选 2500mAh/5000mAh；2500mAh 续航≥3.5h；5000mAh 续航≥7h；充放电循环≥300 次。

8.充电时间：2500mAh 充满≤3.5h；5000mAh 充满≤6.5h。

四、记录仪（选配）

9.记录硬件参数：记录宽度 48mm，打印纸宽度 50mm；走纸速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s；可描记 3 道波形。

10.记录类型：支持实时连续记录、8 秒 / 20 秒实时记录、趋势图 / 趋势表、血压回顾、心律失常回顾、报警回顾、药物计算滴定表、血流动力学、氧合、通气、肾功能、C.O 测量、冻结波形、ST 视图记录。

五、数据存储与回顾

11.趋势回顾：3 小时（分辨率 1 秒）、120 小时（分辨率 1 分钟）；趋势图 / 趋势表存储 240 小时（分辨率 1 分钟）。

12.事件回顾：NIBP 回顾≥1200 组；报警 / 监测事件≥200 组；呼吸氧合图回顾 24h；全息波形回顾 48h；心律失常回顾≥200 组。

13.扩展存储空间：连续参数数据 5400 小时（1 分钟分辨率）；NIBP 数据≥510000 组；生理报警事件≥33750 组；心律失常事件≥33750 组；全息波形 225 小时。

六、ECG 心电

14.导联：支持 3 电极 (I、Ⅱ、Ⅲ）；5 电极 (I、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V）；兼容 AHA、IEC 导联标准。

15.心电硬件性能：采样频率 1000Hz，24 位 AD 精度；差分输入阻抗＞5MΩ；极化电压 ±800mV；具备弱 / 监护 / 强三档滤波；监护模式共模抑制比＞105dB。

16.心率测量：成人 15bpm‑300bpm，小儿 / 新生儿 15bpm‑350bpm；精度 ±1% 或 ±1bpm 取大者；支持起搏脉冲检测识别。

七、RESP 呼吸（胸阻抗法）

17.呼吸测量：成人 0‑120rpm，小儿 / 新生儿 0‑150rpm；窒息报警时间 10‑40s 可调，默认 20s；多档波形扫描速度可选。

八、NIBP 无创血压（EDAN）

18.测量模式：振荡法；支持手动、自动周期、连续测量模式；自动周期 1‑480 分钟可调；连续测量模式 5 分钟，每 5 秒测量一次。

19.测量范围：分成人、小儿、新生儿三档测量量程；支持 mmHg/kPa/cmH₂O 单位切换；分辨率 1mmHg；具备分人群过压保护功能。

九、SpO₂血氧

20.EDAN 血氧：测量 0%‑100%，分辨率 1%；70‑100% 成人精度 ±2%，新生儿 ±3%；PI 灌注指数 0‑10；数据更新 1s（标配）。

21.Nellcor 血氧：测量 0%‑100%，分辨率 1%；70‑100% 成人精度 ±3%，新生儿 ±4%；更新 1s（选配）。

十、PR 脉率

22.脉率检测：支持 SpO₂、NIBP、IBP 三路脉率来源，各通路对应测量范围及精度，分辨率 1bpm。

十一、TEMP 体温

23.体温模块：★双通道体温测量，显示 T1、T2、TD 温差；兼容 YSI‑10K、YSI‑2.252K 探头；测量范围 0℃‑50℃；分辨率 0.1℃；精度 ±0.3℃；支持℃/℉切换。

十二、CO₂呼末二氧化碳（选配）

24.EDAN‑CO₂：NDIR 无弥散红外原理；测量 EtCO₂、FiCO₂、AwRR 呼吸率；EtCO₂：0‑150mmHg；抽气速率 70/100ml/min 可选；窒息报警 10‑40s 可调。

25.Respironics‑CO₂：红外辐射吸收技术；支持主流 / 旁流测量；EtCO₂范围 0‑150mmHg；旁流抽气速率 (50±10) ml/min；窒息报警 10‑40s 可调。

十三、IBP 有创血压（选配）

26.有创血压：★双通道 IBP 测量；支持 ART、PA、CVP、RAP、LAP、P1、P2 压力标签；各通道对应量程；分辨率 1mmHg；精度为 2% 或者 1mmHg，取大者。

十四、C.O 心排血量（选配）

27.心排血量：热稀释法；C.O：0.1L/min～20L/min；检测血液温度 TB、注射液温度 TI；C.O 分辨率 0.1L/min；温度分辨率 0.1℃。

十五、硬件接口

28.多功能接口：集成模拟输出、除颤同步、护士呼叫、PS2 接口。

29.USB 接口：★标配不少于 2 个 USB-A 型接口，兼容 USB 1.0/2.0。

30.视频输出：标配 VGA 输出接口 DB-15 母座。

31.网络接口：标配 RJ45 网口，100-Base TX (IEEE802.3）；支持选配 Wi-Fi 无线模块。

十六、环境适应性

32.环境条件：工作温度：+5℃～+40℃；运输贮存：-20℃～+55℃；湿度 15%～80% RH 无冷凝；工作大气压 86kPa～106kPa。

商务要求：

1.提供有效的医疗器械注册证、产品注册检验报告。

2.整机质保3年，提供上门维修、定期巡检服务。

3.提供设备到货后的安装调试、操作及临床使用培训。

4.须提供原厂项目授权书及原厂售后服务承诺函。

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算/（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监护仪 | 1 | 台 | 25000 |  |