| 乳腺旋切系统参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 参数配置及要求 |
| 1 | 整机 | 1.电源：交流电220V, 50Hz； 2.功率：250W； 3.熔断器规格：F5AH 250V； 4.防电击类型：I类设备； 5.防电击程度：BF型应用部分； 6.运行模式：短时加载连续运行； 7.吸引方式：间歇吸引； 8.真空负压： -85kPa±5kPa（23～27inHg）； 9.抽气速率： 20L/min～30L/min。 |
| 2 | 主机 | 1.主机外形尺寸： （长）50 cm ×（宽）60 cm×（高）140 cm； ★2.工作状态实时显示（旋切针状态、负压、废液量、切割次数）； 3.15英寸全彩屏，操作灵活，显示清晰、简洁； 4.具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织； 5.具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液； ★6.实时显示废液量，具有废液满溢提示功能； 7.具有故障自诊断功能； 8.采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定； 9.具有活检针自动识别功能，安装后工作参数自动初始化； ★10.取样槽可在5mm-30mm范围内调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割； 11.具有脚踏和手柄控制两种控制方式； 12.真空桶透明窗口设计，可直视液面水平； 13.BF型电气安全设计。 |

| 3 | 脚踏 | 1.线缆长3m； 2.IPX8防水等级，防滑、防侧翻； 3.踏板高度小于50mm，减轻脚疲劳； 4.坚固结构设计，承载重量1350N（138kg)，舒适耐用。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 驱动手柄 | 1.工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。 |
| 5 | 活检针 | 1.三凹面刀尖设计，穿刺效率更高； 2.全通道设计，具有更好的组织通过性能； 3.360°单向旋转切割，切缘完整； 4.封闭取样，提高取样效率； 5.六种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm，适应不同临床场景； 6.取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识，轻松对准病灶； 7.外导管刻度清晰可见，方便用户控制穿刺深度； 8.一次性使用乳房病灶旋切式活检针无菌提供，有效期2年。 |
| 6 | 真空桶 | 1.强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等； 2.防溢流结构设计。 |
| 7 | 控制价 | 120000元 |