
心肺复苏机招标参数要求
一、适用范围
[bookmark: _GoBack]代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压和机械通气，可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸。
二、技术参数
1. 气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化；
2. ▲采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；
3. 工作模式：15:2、30:2、连续按压、间歇正压通气、手动通气等；
4. 按压深度：0~60mm连续可调
5. ▲实际按压深度可LED显示，清晰可见；
6. 按压频率范围100-120bpm内；
7. ▲潮气量:100-1500mL连续可调，且具有自动通气和手动通气；
8. 通气频率：12bpm；
9. 按压/释放比：1:1；
10. 吸呼比：1:1.67；
11. 气道压报警：≥60cmH2O；
12. 可充电锂离子电池，可连续工作≥8小时以上，支持在线充电；
13. ▲报警具有LED灯及声音提示，中文语音及滴滴声可选，音量可调，报警消音时间≤120s；具有气源压，气道压，电池电量低报警；
14. 配有按压稳定带，便于患者头部及腿部的固定，使得按压装置稳定使用，方便转运过程中长时间使用；
15. 产品使用年限≥10年
16. 控制价：16万元
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