心肺复苏机招标参数要求

一、适用范围

代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压和机械通气，可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸。

二、技术参数

      - 气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化；

- ▲采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；

- 工作模式：15:2、30:2、连续按压、间歇正压通气、手动通气等；

- 按压深度：0~60mm连续可调

- ▲实际按压深度可LED显示，清晰可见；

- 按压频率范围100-120bpm内；

- ▲潮气量:100-1500mL连续可调，且具有自动通气和手动通气；

- 通气频率：12bpm；

- 按压/释放比：1:1；

- 吸呼比：1:1.67；

- 气道压报警：≥60cmH2O；

- 可充电锂离子电池，可连续工作≥8小时以上，支持在线充电；

- ▲报警具有LED灯及声音提示，中文语音及滴滴声可选，音量可调，报警消音时间≤120s；具有气源压，气道压，电池电量低报警；

- 配有按压稳定带，便于患者头部及腿部的固定，使得按压装置稳定使用，方便转运过程中长时间使用；

- 产品使用年限≥10年

- 控制价：16万元