低速冷冻离心机招标参数要求

技术参数

- 最高转速≥4000r/min；

- 转速精度≤±10r/min；

- 最大相对离心力≥3030×g；

- 最大离心管数：≥120支（适用于100mm、75mm两种长度及长、短管帽）；

- 整机噪音≤62dB(A)；

- 定时范围：1sec～99min59sec；

- 温度设置范围：15~25℃；

- 温度控制精度：±2℃；

- 压缩机组：进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134a）；

10.大屏幕液晶显示、操作简便。

11.自动计算RCF值,电子门锁，安全性能强。

*12.真空采血管自动脱盖，脱盖成功率＞99%。

*13. 采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

14. 交流变频电机驱动，转速控制精度高，具有快速升、降速功能。

15.外形尺寸(L×W×H)：不超过590×740×850mm；

16.净重：≤180kg；

*17.配置要求：120孔自动脱盖转子1套（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3030xg）；

18.保修期≥2年。

19.预算：48000元。